附件3：

仪器设备技术参数

仪器设备名称：自动软化点试验器

1、主要用途：用于沥青防水卷材的沥青软化点测试

2、依据标准：GB/T35609-2017、GB/T4507-2014等标准

3、技术指标：

| 序号 | 设备主要技术指标 | 标准主要 技术指标 | 理由 （适用于超出标准规定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需满足GB/T35609-2017、GB/T4507-2014等标准中对于设备的规定 | / | / |
| 2 | 钢球的规格尺寸符合标准所规定的要求，直径为9.5mm的钢球，每只质量为3.50g±0.05g | 两只直径为9.5mm的钢球，每只质量为3.50g±0.05g | / |
| 3 | 烧杯采用耐高温玻璃制成，升温速率及其规格尺寸符合标准所规定的要求内径不小于85mm,离加热底部的深度不小于120mm | 可以加热的玻璃容器，内径不小于85mm,离加热底部的深度不小于120mm | / |
| 4 | 支撑架上的肩环的底部距离下支撑板的上表面为25mm,下支撑板的下表面距离浴槽底部为16mm±3mm | 支撑架上的肩环的底部距离下支撑板的上表面为25mm,下支撑板的下表面距离浴槽底部为16mm±3mm | / |
| 5 | 加热速率：三分钟后自动调整为(5.0±0.5)℃/ min； | 3min后，升温速度应达到5℃/min±0.5℃/min | / |
| 6 | 测量范围：⑴ 试样软化点在80℃以下者，用蒸馏水做加热介质，+5 ℃～+80℃； ⑵ 试样软化点在80℃以上者，用 甘油或硅油做加热介质，+32℃～ +160℃； | 测量温度能达到140℃ | / |
| 7 | 温度分辨率：0.1℃； | 精度能达到0.5℃ | 精确度更高 |
| 8 | 搅拌器：搅拌速度连续可调，加热功率可达800W | 具有搅拌功能 | / |

4、主要配置：

主机（自动软化点试验器）1台

- 备品备件：

钢球定位器2只，肩环2只，钢球2只，烧杯2只，搅拌子2只，温度传感器1根，加热器连接线1根，电源线1根，陶瓷刚玉板1块，保险丝2只，如中标设备需要气源、电脑、电脑桌椅、配件柜等备件，由中标方统一提供。

仪器设备名称：全自动开口闪点测定仪

1、主要用途：用于测量橡胶沥青防水涂料的闪点

2、依据标准：满足JC/T2428-2017、GB/T267-1988标准

3、技术指标：

| 序号 | 设备主要技术指标 | 标准主要 技术指标 | 理由 （适用于超出标准规定） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需满足JC/T2428-2017、GB/T267-1988标准中对于设备的规定 | / | / |
| 2 | 使用电炉加热 温度测量量程：室温～400℃；温度显示单位：0.1℃； | 使用适当的电炉加热 | / |
| 3 | 内坩埚（用于盛放试样）用08号或10号优质碳素结构钢制成，上口内径64±1mm，底部内径38±1mm，高47±1mm，厚度约1mm，内壁刻有两道环状标线，各与坩埚上口边缘的距离为12mm和18mm | 内坩埚：用08号或10号优质碳素结构钢制成，上口内径64±1mm，底部内径38±1mm，高47±1mm，厚度约1mm，内壁刻有两道环状标线，各与坩埚上口边缘的距离为12mm和18mm | / |
| 4 | 外坩埚（用于放置内坩埚）厚约1mm,用08号或10号优质碳素结构钢制成 | 外坩埚：厚约1mm,用08号或10号优质碳素结构钢制成 | / |
| 5 | 采用最新电子硅碳棒点火技术，电子火焰，无需连接气源 | / | 提高设备安全性能 |
| 6 | 升温速度： 4±1℃ | 升温速度： 4±1℃ | / |
| 7 | 重复性： ≤4℃（150度以内）；≤6℃（150度以上）；再现性： ≤6℃ | 重复性： ≤4℃（150度以内）；≤6℃（150度以上）；再现性： ≤6℃ | / |

4、主要配置：

全自动开口闪点测定仪主机1台

- 备品备件：

内坩埚1只，外坩埚1只，打印纸2卷，电源线1根，保险丝2只，如中标设备需要气源、电脑、电脑桌椅、配件柜等备件，由中标方统一提供。

- 其它要求：

1、中标人（供应商）免费提供软、硬件设备的现场安装、调试和开通，并保证整个系统的正常运行；保证不同时期提供的同类设备（软件、硬件）兼容，所供设备在使用之前，必须提供现场培训。

2、质保期内，中标人（供应商）免费提供硬件保修服务和软件升级服务。普通国产设备，安装验收合格后3年内，原生产厂提供全机免费保修。

3、任何出具检测数据的仪器设备在安装调试阶段或仪器设备验收前，中标人（供应商）应需免费提供一份委托方为采购人（安徽省产品质量监督检验研究院）名义的检定/校准合格证书一份，且计量参数指标为采购人确认合格。需在本地安装或移动后影响计量性能的仪器设备，应提供本地量值溯源机构的检定/校准合格证书一份（本地机构不具备量值溯源能力的除外）。

4、根据设备安装的复杂程度，需现场装配、安装的大型设备，以及设备本身所需水、电、气安装条件超过实验室原有的基本配置，设备供应商应通过现场勘察，并与相关实验室进行沟通，将水、电、气等方面的环境改造方案列入报价，中标后组织实施。