**采购需求表**

## 1.货物类需求

### 一、前附表

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 省质检院2023年电子电器所自然通风老化箱设备采购 |
| **项目编号** | AHZJ-H20230523 |
| **项目预算** |  9.6 万元 |
| **项目概况** | 用于电线电缆样品的热老化试验。 |
| **采购方式** | 竞争性谈判  |
| **项目是否分包****分包预算** | 否分为 一 整包 : 自然通风老化箱，9.6万元 |
| **投标人资格要求** | 1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；2.本项目不接受联合体投标； |
| **是否允许大中型企业向小微企业分包** | 否 |
| **是否接受联合体投标** | 否 |
| **付款方式** | 付款方式：供货完成并安装调试培训、验收合格后一次性支付合同款 ； 开具增值税专用发票  |
| **供货及安装地点****(服务地点)** | 安徽省合肥市，安徽省产品质量监督检验研究院或采购人指定地点 |
| **供货及安装期限****（服务期限、工期）** | 应急采购项目，合同签订后5个工作日内完成供货、安装、调试、培训、计量或校准 |
| **免费质保期** | 安装验收合格后1年； |
| **履约保证金退还时间** | 数额小，不收取履约保证金； |
| **拟采用的评标办法** | （1）最低评标价法**注：询价、竞争性谈判及技术、服务等标准统一的货物项目采用最低评标价法；** |

#### 货物指标要求

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术参数及要求** | **数量（单位）** | **所属行业** | **备注** |
| 1 | 自然通风烘箱（干燥烘箱） | **主要技术要求：**1. 内尺寸：≥500×400×530mm；
2. ■温度范围：室温℃～300℃；
3. ■温度偏差：≤±1.5℃；
4. ■温度波动：≤±2℃；
5. ■加热到150℃需要时间：≤50min；
6. ■温度均匀性：≤±1℃；
7. ■显示：带 LCD 显示器的控制器；
8. ■换气：自然对流，能够满足8-20次/h换气次数要求；
9. 排气阀：机电控制
10. ■节能：额定功率≤1300W；
11. 空间：节约空间，可叠放置。

12、配置清单烘箱主机1台、隔板2块、电源线1根、镀铬插架2 个 | 6台 | 工业 |  |