仪器设备技术参数

一、仪器设备名称：生化培养箱

1、主要用途：主要用于微生物培养、保存的专用恒温设备。

2、依据标准：GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》、GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》等。

3、工作条件：电源：220V，50HZ；环境温度：10～30℃；湿度：20～80%。

4、技术指标：

4.1、控温范围：至少为0℃-70℃
4.2、分辨率：≤0.1℃
*4.3、波动度：≤±0.5℃
*4.4、均匀度：≤±1℃（37℃时）
4.5、容积：≥400L

4.6、载物托架：≥4个

5、主要配置：

5.1、培养箱主机1台。

6、备品备件（不含随主机消耗品）：

6.1、载物托架不少于4个。

二、仪器设备名称：微生物培养箱

1、主要用途：主要用于微生物培养、保存的专用恒温设备。

2、依据标准：GB 4789.2-2022《食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定》、GB 4789.3-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数》等。

3、工作条件：电源：220V，50HZ；环境温度：10～30℃；湿度：20～80%。

4、技术指标：

4.1、控温范围：至少为环境温度5℃-105℃

4.2、对流技术：机械对流
*4.3、温度均一度：≤ ±0.3℃（37℃下测量）
*4.4、温度稳定性：≤ ±0.2℃（37℃下测量）
4.5、容积：≥700L

4.6、载物托架：≥4个

5、主要配置：

5.1、培养箱主机1台。

6、备品备件（不含随主机消耗品）：

6.1、载物托架不少于4个。

三、仪器设备名称：冷藏箱

1、主要用途：主要用于微生物菌种等保存的专用恒温设备。

2、依据标准：GB 4789.1-2016《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》、GB 4789.28-2013《食品安全国家标准 食品微生物学检验 培养基和试剂的质量要求》等。

3、工作条件：电源：220V，50HZ；环境温度：10～30℃；湿度：20～80%。

4、技术指标：

*4.1、恒温范围：至少能保持在2℃-8℃
4.2、分辨率：≤0.1℃
4.3、容积：≥100L
*4.4、带锁并能达到双锁的要求

4.5、载物托架：≥2个
5、主要配置：

5.1、冷藏箱主机1台。

6、备品备件（不含随主机消耗品）：

6.1、载物托架不少于2个。

四、其它要求：

1、中标人（供应商）免费提供软、硬件设备的现场安装、调试和开通，并保证整个系统的正常运行；保证不同时期提供的同类设备（软件、硬件）兼容，所供设备在使用之前，必须提供现场培训。仪器的安装调试及现场培训需在15个工作日内完成。

2、质保期内，中标人（供应商）免费提供硬件保修服务和软件升级服务。普通国产设备，安装验收合格后3年内，原生产厂提供全机免费保修。

3、任何出具检测数据的仪器设备在安装调试阶段或仪器设备验收前，中标人（供应商）应需免费提供一份委托方为采购人（安徽省产品质量监督检验研究院）名义的检定/校准合格证书一份，且计量参数指标为采购人确认合格。需在本地安装或移动后影响计量性能的仪器设备，应提供本地量值溯源机构的检定/校准合格证书一份（本地机构不具备量值溯源能力的除外），相关费用包含在投标报价中。

4、根据设备安装的复杂程度，需现场装配、安装的大型设备，以及设备本身所需水、电、气安装条件超过实验室原有的基本配置，设备供应商应通过现场勘察，并与相关实验室进行沟通，将水、电、气等方面的环境改造方案列入报价，中标后组织实施。

5、如果仪器出现故障，在接到采购人维修服务的请求后，中标人工程师应在24小时内作出应答，进行电话指导、网上诊断协助排除故障。必要时，在48小时内到达现场。在质保期内维修及工程师巡检的全部费用由中标人负担。

6、自双方签订《验收报告》起进入免费质保期。

7、在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下发现商品有缺陷，中标人将免费修理或替换该设备；在质保期间内，非采购人过失和故意并且在正常使用的情况下设备发生故障，中标人应及时提供免费服务。

8、保修期后的服务：如出现任何故障，投标人维修工程师在接到采购人维修电话后的48小时内到达现场维修或更换已损坏的零部件直至零部件或设备运转正常。